## Sheet1
Phụ lục 1: Danh mục yêu cầu báo giá
(Đính kèm Thông báo số:…......./TB-BVNĐ2 ngày … tháng … năm …...)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ Khối lượng | Đơn vị tính
1 | Kim điện cực dài 69 mm, mũi dài 3mm | *Kim điện cực dài 69 mm, mũi dài 3mm - Sử dụng nhiều lần - Chống dính tốt - Chất liệu Bạc. - Hấp được nhiệt độ cao 135oC | 50 | Cái
2 | Bộ dây máy thở cao tần dùng nhiều lần tương thích với thiết bị Hãng Acutronic | *Bộ dây máy thở cao tần dùng nhiều lần tương thích với thiết bị hãng Acutronic *Bao gồm: Ống silicone thành trong trơn, co nối chữ Y, ống nối mềm, và bẫy nước. *Hấp Autoclave (lên đến 134oC), cho hơn 50 lần tái sử dụng. *Tất cả các đường kính 10mm; 15mm và 22mm phù hợp chuẩn ISO-5356-1. *Bẫy nước trẻ em, sơ sinh: 55ml, 10M, PSF | 20 | Cái
3 | Bộ dây tương thích với máy thở không xâm lấn Hãng Wilamed | *Bộ dây thở sơ sinh, đường kính ≥ 10mm, đã bao gồm: Van tạo nCPAP WilaFlow Legacy tích hợp điện trở nhiệt, đoạn dây kéo dài sử dụng cho lồng ấp và gọng mũi (prongs mũi), size S,M,L. | 30 | Bộ
4 | Co nối chữ Y dùng nhiều lần | *Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC. Đầu nối: 15/10mm, 15M hoặc 22M. | 20 | Cái
5 | Co nối thẳng dùng nhiều lần | *Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC. Đầu nối: 10-22 mm. | 18 | Cái
6 | Lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | *Lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp màu xanh, đầu ngậm elip màu trắng. Tương thích với máy đo chức năng hô hấp KoKo. *Vật liệu PVC, BPA, không chứa latex, màng lọc tĩnh điện. *Đường kính ngoài 48mm, khoảng chết 45ml. Hiệu suất lọc vi khuẩn 99.999%, vi rút 99.99%. Dòng trở kháng 0.75cm H2O tại 24 lít/giây và 0.66cmH2O tại 12 lít/giây. | 480 | Cái
7 | Bộ lọc khí mê cho máy Drager | *Bộ lọc khí mê loại tròn, sử dụng tương thích với máy mê Drager. | 20 | Cái
8 | Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần tương thích với máy Nonin | *Phụ kiện tương thích với máy Nonin, kiểu kẹp ngón tay. Kẹp có đệm cao su. *Dây cảm biến SpO2 dài tối thiểu 1.0 m. Đầu cắm vào máy chuẩn 7/9 chân (7/9 pins). Dùng cho trẻ em và người lớn, loại dùng nhiều lần. | 56 | Cái
9 | Cảm biến SPO2 dùng nhiều lần kẹp ngón tương thích với máy Accuro | *Phụ kiện tương thích với máy Accuro loại kẹp ngón người lớn/trẻ em. *Chiều dài tối thiểu 0.9m. Chân cắm: nối thông qua cáp ra đến bệnh nhân, dùng nhiều lần. | 60 | Cái
10 | Cảm biến SPO2 sơ sinh, dùng một lần tương thích với máy Accuro | *Phụ kiện tương thích với máy Accuro hoặc tương đương, quấn bàn chân trẻ sơ sinh, loại sử dụng 1 lần. *Chiều dài tối thiểu 0.9m. Chân cắm: nối thông qua cáp ra đến bệnh nhân. | 237 | Cái
11 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng một lần tương thích với máy hãng Nellcor | *Cảm biến SpO2 dùng 1 lần chuẩn Nellcor *Dùng cho trẻ em 3kg - 20kg *Công nghệ OxiMax™ Độ chính xác: * Trong khoảng 70%-100% là: ±2 * Trong khoảng 60%-80% là: ±3 | 912 | Cái
12 | Cáp nối đo SPO2 tương thích với máy Accuro EXT-400 | *Phụ kiện tương thích với máy Accuro EXT-400 hoặc tương đương. *Chiều dài tối thiểu 3m, dùng nhiều lần. | 14 | Cái
13 | Điện cực điện não | *Bộ dây điện não điện cực đĩa.Phụ kiện tương thích với máy đo diện não Nihon Kohden. *Chiều dài tối thiểu 1.5m | 9 | Bộ
14 | Đầu đọc EtCO2 máy Advance | *Khối đo EtCO2 tương thích với Máy monitor hãng Advance; bao gồm cáp đo EtCO2. | 7 | Cái
15 | Airway Adapter phụ kiện bộ Kit đo EtCO2 máy Nihon | *Phụ kiện chính hãng Nihon Kohden. Loại sử dụng cho đặt nội khí quản. - Trẻ em: > 7kg - Sơ sinh: Khoảng chết 0.5 ml ( kết nối với cảm biến lưu lượng không cần kết nối bên trong) | 150 | Bộ
16 | Dây lấy mẫu đo EtCO2 dùng 1 lần tương thích máy gây mê Draeger Primus | *Dây lấy mẫu đo EtCO2 dùng 1 lần tương thích máy gây mê Draeger Primus | 50 | Cái
17 | Bộ đo Entropy + Bộ cáp entropy | *Đánh giá khả năng gây mê. Tương thích với máy Nihon. | 1 | Cái
18 | Đầu dò mổ cuống mũi dùng một lần | *Đầu đốt cuống mũi bằng công nghệ Plasma dùng cho máy Coblator II. *Đầu cắt mổ cuống mũi được uốn cong. Thiết kế không có đường nước. *Trên đầu cắt có vạch chia được sử dụng như một thước đo để định độ sâu của việc đưa vào trong cuống mũi. Mỗi vạch có độ lớn là 5mm, vạch đầu tiên ở vị trí 15mm tính từ đầu của đầu cắt. | 3 | Cái
19 | Đầu dò mổ papiloma thanh quản | *Đầu Procise MLW phẩu thuật thanh quản người lớn và trẻ em ( papiloma TQ, hạt xơ dây thanh, polyp TQ, ung thư thanh quản ,..), dùng cho máy Coblator II *Đầu Procise MLW có thể uốn cong. *Chiều dài 19cm, đường kính đầu 2.8mm *Bộ đầu cắt vô khuẩn được sản xuất dính liền với bộ dây truyền dịch và dây dẫn nối với máy. | 3 | Cái
20 | Kềm sinh thiết dưới | *Loại Radial Jaw™4, dây màu cam. Đầu kềm răng cưa mịn, linh hoạt tự điểu khiển áp sát thành khi lấy mẫu đoạn khó. *Đường kính 2.2mm dài 240cm. | 5 | Cái
21 | Kẹp cầm máu da đầu | *Dài 26cm - 10 1/4" | 200 | Cái
22 | Kẹp lưỡng cực chống dính | *Kẹp lưỡng cực, dạng gập góc, dài 18cm | 45 | Cái
23 | Kẹp lưỡng cực chống dính, đầu tip titanium | *Kẹp lưỡng cực, loại chống dính, hình lưỡi lê, dài 20cm, đầu tip thẳng, 0.6mm | 6 | Cái
24 | Kìm kẹp clip polymer mổ mở cỡ XL, dài 28 cm, gập góc, kẹp clip cỡ XL | *Kìm kẹp clip polymer mổ mở cỡ XL, dài 28 cm, gập góc, kẹp clip cỡ XL | 2 | Cái
25 | Đầu chụp mũi khoan cắt mở sọ dài 8cm | *Đầu chụp mũi khoan cắt mở sọ dài 8cm. *Dùng với mũi khoan cắt mở sọ dài 8cm cùng hãng dùng trong phẫu thuật thần kinh. *Đầu chụp có chân ở phần đầu giúp bảo vệ phần mô cần thiết. *Tương thích với máy khoan model IPC hãng Medtronic. | 5 | Cái
26 | Mũi khoan mài dài 10cm, đường kính 3.0mm | *Đầu mũi khoan mài hình tròn dài 10cm, phủ kim cương, đường kính 3mm. *Đầu mũi khoan có hình tròn BA, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi. *Tương thích với máy khoan model IPC hãng Medtronic. | 4 | Cái
27 | Mũi khoan mài kim cương hình tròn, dài 10cm, đường kính từ 1- 6mm | *Mũi khoan mài kim cương dài 10cm, các loại các cỡ *Đầu mũi khoan hình tròn, phủ kim cương, đường kính từ 1mm đến 6mm. *Đầu mũi khoan có hình tròn BA, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 10cm. *Tương thích với máy khoan model IPC hãng Medtronic. | 5 | Cái
28 | Mũi khoan mài kim cương làm nội soi u tuyến yên dài 120mm, đường kính từ 2 - 4.5mm | *Mũi khoan mài làm nội soi u tuyến yên các loại các cỡ: *Đầu mũi khoan hình viên đạn, được phủ kim cương, đường kính từ 2mm đến 4.5mm *Thân khoan có hình MH, uốn cong được, đuôi hình chóp đều nhau, chiều dài làm việc 12cm *Tương thích với máy khoan model IPC hãng Medtronic | 2 | Cái
29 | Mũi khoan phá hình trái khế, dài 8cm, đường kính 6mm | - Mũi khoan phá hình trái khế, cạnh sắc đều nhau, đường kính 6mm, thân khoan có hình AC, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 8cm - Tương thích với máy khoan model IPC của Medtronic | 42 | Cái
30 | Mũi khoan tạo hình, 80mm, đường kính 1.7mm | *Mũi khoan tạo hình đường kính 1.7mm *Đầu mũi khoan nhỏ, thân khoan có hình TA, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 8cm. *Tương thích với máy khoan model IPC của hãng Medtronic. | 5 | Cái
31 | Mũi khoan tạo lỗ loại Legend, đường kính từ 1- 2mm | *Mũi khoan tạo lỗ các loại các cỡ, đường kính từ 1mm đến 2mm. *Đầu mũi khoan nhỏ, thân mũi khoan có hình TD, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 8cm. *Tương thích với máy khoan model IPC của hãng Medtronic. | 12 | Cái
32 | Bóng kéo sỏi 3 kênh | *Bóng kéo sỏi 3 kênh: chất liệu cao su, chiều dài trên 2.3m. Dùng cho kênh sinh thiết đường kính 4.2mm | 2 | Cái
33 | Dụng cụ đặt Clip, cỡ nhỏ, gập góc 25 độ, cán màu vàng, dài 200mm | *Dụng cụ đặt Clip mổ mở, cỡ nhỏ, gập góc 25 độ, cán màu vàng, dài 203 mm. | 4 | Cái
34 | Dụng cụ đặt Clip, cỡ trung bình, gập góc 25 độ, cán màu xanh da trời, dài 200mm | *Dụng cụ đặt Clip, cỡ trung bình, gập góc 25 độ, cán màu xanh da trời, dài 203mm. | 4 | Cái
35 | Kềm sinh thiết dùng cho dạ dày | *Chiều dài làm việc 160cm, tương thích đường kênh sinh thiết 2.2mm và 2.8mm *Loại ống mềm, tay cầm hỗ trợ nắm va chống trượt *Miệng hình oval | 68 | Cái
36 | Lưỡi cưa các loại | *Lưỡi cưa các loại dùng trong phẫu thuật răng hàm mặt. Chất liệu thép không gỉ. *Cấu tạo: lưỡi hình răng cưa, dày từ 0.3 - 0.6mm, độ sâu của cạnh lưỡi cắt từ 12 - 39mm. Tương thích tay cưa tịnh tiến, gập góc của hãng Medtronic. *Tương thích với máy khoan model IPC của hãng Medtronic | 7 | Cái
37 | Ngáng miệng | *Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh *Màu sắc: Trong suốt *Dây giữ: Dây thun *Chiều dày dây: 50cm *Tiệt trùng: EO toàn bộ hộp | 10 | Cái
38 | Rọ lấy sỏi loại cứng, dùng nhiều lần | *Kết cấu 4 dây đơn, dài 200cm *Độ kéo dãn rọ 50-60mm, độ mở rọ 25-30mm *Tương thích với kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên *Dùng 1 lần | 1 | Cái
39 | Nắp đậy, cỡ 5 mm, sử dụng với trocar cỡ 6mm | *Nắp đậy, cỡ 5 mm, hấp tiệt trùng được, sử dụng với trocar cỡ 6mm. | 42 | Gói
40 | Van trái khế Silicon, cỡ 6 mm | *Van trái khế Silicon, cỡ 6 mm, hấp tiệt trùng được. | 42 | Gói
41 | Lưỡi dao cạo tóc (Lưỡi tông đơ điện 3M vệ sinh tóc trước phẫu thuật) | *Lưỡi dao cạo tóc (Lưỡi tông đơ điện 3M vệ sinh tóc trước phẫu thuật) | 332 | Cái
42 | Bộ mở dạ dày ra da các cỡ | *Bộ dụng cụ gồm có: - Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài 230mm, chiều dài làm việc 81mm, kích thước kim khâu 20G. - Bộ kim mở đường PS bao gồm: mũi kim an toàn có chụp bảo vệ, tự động chụp mũi kim lại. - Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng chất liệu silicone, trên ống có vạch đánh dấu độ sâu, tấm cố định bên ngoài có thể khóa ống thông theo phương thẳng đứng hoặc theo phương nằm ngang, dung tích bóng 10ml, tấm silicone cố định bên ngoài da có thể điều chỉnh khoảng cách phù hợp với độ dày thành bụng của mọi bệnh nhân. Kích thước: ống thông: 20Fr, chiều dài ống thông: 22.5cm. | 2 | Bộ
43 | Bóng nong thực quản | *Loại CRE. Chất liệu Pebax, siêu bền không thấm nước. Dùng nong đường mật hoặc cơ vòng. Chiều dài bóng 5.5cm. *Đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ 10-11-12mm tương thích với 3-5-8ATM. *Đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ 12-13.5-15mm tương thích với 3-4.5-8ATM. *Đường kính bóng bơm theo 3 cấp 15-16.5-18mm tương thích với 3-4.5-7ATM. *Đường kính dây dẫn bóng 7.5Fr dài 180cm. Có ngã luồn guidewire 0.035 inch. | 1 | Cái
44 | Cán đẩy loop và loop sheath | *Cán đẩy loop: Dùng gắp lọng thắt. Chiều dài 2300mm. Đường kính dây dẫn 2.1mm, tương thích với đường kính kênh sinh thiết ống soi tối thiểu 2,8mm. Sử dụng nhiều lần. *Loop Sheath: Chất liệu kim loại, dài 2,3m. | 1 | Cái
45 | Cán sử dụng cho clip cầm máu nội soi dạ dày | *Dùng để cầm máu nội soi dạ dày, đường kính tối đa đoạn trượt 2.75 mm, chiều dài làm việc 1950 mm, chiều dài làm việc nhỏ hơn 1500 mm, đường kính trong kênh 2.8 - 3.2 mm | 2 | Cái
46 | Cán sử dụng cho clip cầm máu nội soi dưới | *Dùng để cầm máu nội soi dưới: kim loại thép không rỉ, dài 2.3m, kênh thủ thuật 2.8mm | 2 | Cái
47 | Cốc nhuộm hoá chất bằng thủy tinh có nắp | *Cốc nhuộm hoá chất bằng thủy tinh có nắp. Bao gồm giá nhuộm. | 20 | Cái
48 | Ambu Bag 1600ml | *Bao gồm: - Bóp bóng bằng silicon1600ml. - Mask silicon các size 5. - Túi chứa Oxy 2.500ml. - Càng +Peepvan - Ống oxy dùng một lần 2.1 mét. | 37 | Bộ
49 | Ambu Bag 250ml | *Bao gồm: - Bóp bóng bằng silicon 280ml. - Mask silicon các size 1. - Túi chứa Oxy 1.000ml. - Càng +Peepvan - Ống oxy dùng một lần 2.1 mét. | 14 | Bộ
50 | Ambu Bag 500ml | *Bao gồm: - Bóp bóng bằng silicon 500 ml. - Mask silicon các size 3. - Túi chứa Oxy 2.500 ml. - Càng +Peepvan - Ống oxy dùng một lần 2.1 mét. | 124 | Bộ
51 | Bóng gây mê các cỡ | *Bóng gây mê 0.5lít, 1 lít , 2 lít và 3 lít dùng 1 lần. Co nối 22mmF, không chứa cao su. | 30 | Cái
52 | Giấy in cho máy điện tim 6 cần | *Giấy in cho máy điện tim 6 cần (FQW 110-2-140 hoặc tương đương) | 423 | Xấp
53 | Giấy in nhiệt dùng cho máy điện tim 1 cần | *Kích thước 50mm x 30m | 53 | Cuộn
54 | Giấy in sử dụng cho máy siêu âm 110mm x 20m | *Giấy in ảnh siêu âm. Loại tiêu chuẩn: - Thước đo màu xám tối ưu - Trọng lượng: 69gsm +/-4 - Bề dày: 80µ +/- 5 - Kích thước 110mmx20m - Tương thích với máy Sony (UP-895, UP897MD, UPD898MD, UPX898MD) | 182 | Cuộn
55 | Giấy in nhiệt máy đo khúc xạ size 57mm | *Giấy in nhiệt máy đo khúc xạ size 57mm | 44 | Cuộn
56 | Giấy lau sát trùng dụng cụ | *Hoạt chất: Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 0,45 % (w/w), Isopropanol 28 % (w/w). *Khăn: định lượng 55gsm *Vật liệu: 20% Viscose và 80% PET *Kích thước: 15 x 20cm *Hộp tối thiểu 100 khăn | 20 | Hộp
57 | Vôi soda cho gây mê | *Vôi soda chuyển từ hồng sang trắng, (Net weight: 4.5kg ≈ Volume: 5 Litres). Cỡ hạt 2.5-5.0mm. | 336 | Kg
58 | Mặt nạ thanh quản | *Kích cỡ: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 *Ống cong gần 90 độ; 1 kênh phụ để thoát khi ợ hơi và hút dịch dạ dày, áp lực bóng 40-60cmH2O, cỡ ống (số cân nặng bệnh nhân)/ thể tích bóng bơm max./đ.k ngoài của ống: số 1 (<=5kg)/5mL/6F; số 1.5 (<10kg)/ 8mL/6F; số 2.0 (<20kg)/ 12mL/10F; số 2.5 (<30kg)/ 20mL/10F; số 3.0 (<50kg)/ 30mL/14F; số 4 (<70kg)/ 45mL/14F; số 5 (<100kg)/ 45mL/14F | 30 | cái
59 | Mền sưởi dùng cho máy sưởi ấm bệnh nhân | *Chất liệu vải không dệt SMMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond PE film + Spunbond Fabric), không chứa latex, tương thích sinh học, có lỗ nano trên bề mặt chăn. Sử dụng 1 lần Bao gồm các kích thước: *56in x 47in, 142cm x 120cm *80in x 25in, 202cm x 64cm *83in x 47in, 210cm x 120cm *47in x 31in, 120cm x 80cm *85in x 39in, 215cm x 100cm *67in x 39in, 170cm* 100cm *63in x 31in, 160cm x 80cm *56in x 39in, 142cm x 100cm *43in x 25in, 110cm x 64cm *71in x 29in, 180cm x 74cm *91in x 39in, 230cm* 100cm | 20 | cái
60 | Nón- phễu bảo vệ thực quản | *Chất liệu cao su, đường kính trong 10mm, đường kính ngoài 3cm, chiều dài 5cm. | 2 | Cái
61 | Nút van kênh sinh thiết nội soi tiêu hóa trên | *Tương thích với máy soi Olympus / Fujifilm *Không chất bôi trơn, không xử lí hậu kì, không cần làm sạch thủ công, chống nước bắn ra | 20 | Cái
62 | Overtube thực quản | *Chất liệu nhựa, phù hợp với ống soi có đường kính ngoài 8.8 mm. | 1 | Cái
63 | Snare nội soi dưới | *Tay cầm có thanh trượt và cổng kết nối cắt đốt *Thòng lọng oval đường kính 20 -30mm *Dây dài tối thiểu 2400mm *Có khả năng xoay lên đến 30 độ *Không bị nảy khi mở snare | 5 | Cái
64 | Snare nội soi trên | *Tay cầm có thanh trượt và cổng kết nối cắt đốt *Thòng lọng oval đường kính 10 -15mm *Dây dài tối thiểu 2400mm *Có khả năng xoay lên đến 30 độ *Không bị nảy khi mở snare | 2 | Cái
65 | Vòng thắt Polyp | *Lọng thắt cuống polyp, độ mở 30mm. | 2 | Cái
66 | Đầu phun khí dung | *Đầu phun sử dụng cho 1 bệnh nhân. *Sử dụng công nghệ màng phun dao động điện – màng rung đục 1000 lỗ nhỏ, dao động với tần số 128 000 lần/giây. *Kích thước đầu phun nhỏ gọn. *Kích thước hạt khí dung rất nhỏ, lắng đọng thuốc đến tận phế nang. *Không gây ồn so với các công nghệ nén cơ học (Compressor) hay sóng siêu âm (Ultrasonic). *Không tăng nhiệt độ quá 10ºC so với nhiệt độ bình thường. *Thời gian phun nhanh hơn, thể tích cặn nhỏ hơn. | 32 | Cái
67 | Vòng đệm bằng-chống loét | *Dán lên vùng da không đề xung quanh hậu môn nhân tạo, giúp tạo ra bề phẳng hơn và ngăn chất thải không tiếp xúc với da. *Dán chắc vào da, giúp bộ túi bám dính tốt hơn. | 36 | Cái
68 | Túi tăng áp lực dịch truyền 500ml | *Chất liệu: Nylon chống nước, ống dây và ruột bằng silicone. *Đồng hồ đo áp lực bằng chất liệu thép. Bo bóp *Dễ dàng vệ sinh để tái sử dụng. | 12 | Cái
69 | Bộ đo huyết áp bằng cơ | *Bao gồm: - Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg - Hệ thống ống dẫn khí : bộ bao vải túi hơi + quả bóp có van - Yêu cầu có dán tem kiểm định | 50 | Cái
70 | Hộp đựng thuốc cấp cứu phản vệ | *Hộp đựng thuốc cấp cứu phản vệ - Sản xuất bằng nhựa PP - Cân nặng 670gr - KT: D x R x C( 265mm x 194x 68mm) - Phần nắp: gồm 2 mặt • Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán. • Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt. | 66 | Hộp
71 | Túi silo silicon các cỡ (4cm -10cm ) | *Túi silo silicon các cỡ (4cm -10cm ) | 10 | Cái
72 | Bộ sonde đo áp lực hậu môn trực tràng 8 kênh | *Ống được thiết kế đặc biệt để đặt nội khí quản dễ dàng *Bong bóng thể tích 400mL không latex *Đánh dấu cho vị trí bóng bay *Có thể được sử dụng kết hợp với các hệ thống vận động ở trạng thái rắn hoặc được tưới máu bằng nước. | 5 | Bộ
73 | Tấm điện cực trung tính REM, dùng cho trẻ lớn | *Tấm điện cực trung tính REM, dùng cho trẻ lớn , loại dùng 1 lần không dây nối Bề mặt gel được làm bằng chất liệu polyhesive hydro có độ dày lên đến 0.155cm *Viền bản cực được bao quanh bằng lớp keo acrylic cải thiện chất lượng tiếp xúc điện cực với bệnh nhân. *Tương thích với các hệ thống dao mổ điện. *Tương thích với máy cắt đốt Valleylab | 8707 | Cái
74 | Ống bơm sử dụng với máy đo niệu động học, chiều dài 400cm | *Ống nối từ bộ phận bơm đến catheter. *Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC)/ Silicone. *Chiều dài 400 cm | 8 | Cái
75 | Bộ kim EndoneedleNeo dùng trong nội soi điều trị thoát vị bẹn | *Bộ kim dùng trong nội soi, gồm 3 kim: kim đâm, kim đưa chỉ, kim thu chỉ | 100 | Cái
76 | Điện cực đo điện thính giác thân não | *Điện cực đo điện thính giác thân não | 1152 | Cái
77 | Ống thông dẫn đường loại dài (guiding catheter / sheath) hỗ trợ đưa dụng cụ vào lòng mạch các cỡ (FLEXOR ANSEL GUIDING SHEATH hoặc tương đương) | *Ống thông dẫn đường loại dài. *Kích cỡ: 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 13Fr, 14Fr, 16Fr. *Chiều dài của Sheath 30cm, 45cm, 55cm, 63cm, 70cm, 80cm, 90cm, 110cm. *Đường kính Guide Wire 0.035, 0.038 inch. | 30 | Cái
78 | Lưỡi dao mổ màng não | *Lưỡi dao mổ màng não dài 1,5mm | 50 | Cái
79 | Van tim hai lá cơ học có khung chốt bảo vệ van | *Van tim hai lá cơ học có khung chốt bảo vệ van | 2 | Cái
80 | Dụng cụ mở đường bằng coil kim loại dài 11cm | *Dụng cụ mở đường với chức năng chốt tự động, với cổng nằm phía bên/van cầm máu và đính kèm stopcock 3 ngã. *Bề mặt của sheath phủ lớp ái nước và đầu típ có đánh dấu cản quang. *Dây dẫn dạng cuộn kim loại dễ dàng uốn cong mà không bị xoắn vặn và phù hợp cho động mạch thận, mạch cảnh và thủ thuật xuyên vách. *Chiều dài 7,5cm - 11cm, đường kính 5Fr - 10Fr | 10 | Cái
81 | Nẹp nén ép bản nhỏ vít đường kính 3,5mm, 5 lỗ, dài 61mm | *Nẹp nén ép bản nhỏ vít đường kính 3,5mm, 5 lỗ, dài 61mm | 22 | Cái
82 | Vít tự tiêu 2,0 x 7mm; tiệt trùng | *Chất liệu sinh học với 82% Poly-L-Lactic Acid và 18% Poly-Glycolic , tự tiêu sau 12-18 tháng, cỡ 2,0 x 7mm | 400 | Cái
83 | Clip kẹp túi phình mạch máu các loại | *Độ dài hàm kẹp 3; 4; 5; 7; 9; 12 mm *Độ mở rộng hàm tối thiểu 6,2 mm, lực kẹp tối thiểu 150 gms *Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium nguyên chất. | 5 | Cái
84 | Bộ phận đầu khóa cảm biến áp lực, chuyển tín hiệu áp lực đến bộ phận cảm biến niệu dòng | *Bộ phận gắn đầu khóa cảm biến áp lực. Đầu nối: Male | 3 | Cái
85 | Ống đo áp lực bàng quang | *Catheter đo áp lực 2 đường, đầu thẳng. Chất liệu: không latex. Kích thước: 7Fr, dài: 47cm | 24 | Cái
86 | Ống đo áp lực ổ bụng có bóng | *Catheter đo áp lực ổ bụng, đầu bóng. Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) / Polyisoprene. Kích thước: 9Fr, dài 47cm | 24 | Cái
87 | Ống nối catheter đến bệnh nhân, dài 150 cm | *Ống nối từ catheter đến bệnh nhân. Chất liệu: PVC. Chiều dài 150 cm | 8 | Cái
88 | Chất trung hòa tính acid và tẩy rửa trong xử lí tự động dụng cụ và đồ thủy tinh | *Tỷ trọng ở 20°C: 1,2 Kg/L. *Thành phần: Axit citric. *Thể tích tối thiểu 5 lít. | 9 | Can
89 | Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt trùng | *Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt trùng, không gây kích ứng da bệnh nhân, cho hơi nước thấm qua. Thể tích tối thiểu 300ml | 11 | Chai
90 | Dung dịch glutaraldehyde 0,625% | *Dung dịch Glutaraldehyde 0,625%. *Thể tích tối thiểu 100ml | 4 | Chai
91 | Que mềm Nitrate Bạc 75% | *Que Nitrate Bạc 75%, tay cầm có thể uốn cong. | 1920 | Que
92 | Gel siêu âm | *Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde. Không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ pH trong khoảng 6,5-7,5. *Can tối thiểu 5L | 543 | Can
93 | Ciment trám răng | *Là chất trám thẩm mỹ thay thế silicate, có sự giãn nở theo nhiệt tương tự như cấu trúc răng. Xi măng trám răng, gồm 1 chai bột 15g và 8g dịch | 48 | Lọ
94 | Glycerin | *Dạng lỏng sánh, trong | 30 | Kg
95 | Natri bicarbonat | *Muối natri bicarbonate, tinh thể màu trắng hoặc ngà, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát | 160 | Kg
96 | Natri chloride | *Muối NaCl tinh khiết, dạng bột mịn, màu trắng | 190 | Kg
97 | Nút cao su | *Chất liệu cao su bền, chịu nhiệt 100 độ, đường kính ngoài 3cm, đường kính trong 2cm. | 100000 | Cái
98 | Nút nhôm | *Chất liệu nhôm chịu nhiệt 100 độ, đường kính 32mm. Không thôi ra chất khác, không rỉ sét. | 100000 | Cái
99 | Vaselin | *Hỗn hợp tinh khiết ở dạng bán rắn | 50 | Kg
100 | Potassium chloride 99,9% KCl | *Muối kali chloride dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng cho phân tích thí nghiệm | 25 | Kg
101 | Microcup ( máy Rmax) | *Ống bằng thủy tinh có tráng silicon để chiết thuốc thử, chất kiểm định, huyết tương hiệu chuẩn | 1 | Hộp
102 | Methylene blue | *Methylene blue | 26 | Chai
103 | Băng bó bột chống thấm | *Băng bó bột chống thấm nước Polyester - Premium, dùng 1 lần, dùng băng bó bột cố định xương trong CTCH. Chất liệu: vải Polyester. - loại 2 in. Kích thước: 5 cm x 4,0 m/ cuộn - loại 3 in. Kích thước: 7,5 cm x 4,0 m/ cuộn - loại 4 in. Kích thước: 10 cm x 4,0 m/ cuộn - loại 5 in. Kích thước: 12,5 cm x 4,0 m/ cuộn | 100 | Cuộn
104 | Gạc ép sọ não cản quang 1 x 2 x 4 lớp | *Gạc ép sọ não làm từ vải không dệt ngấm, nguyên liệu là polyester và rayon hoặc polyester và viscose, được tiệt trùng. *Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên *Thời gian thấm nước, không lớn hơn 2 phút, đã tiệt trùng bằng khí EO, có sợi cản quang, có dây. *Kích thước: 1cm x 2cm x 4 lớp. | 8000 | Miếng
105 | Bơm tiêm 1ml tương thích với máy bơm tiêm tự động Terumo | *Bơm tiêm không kim, đầu khóa/xoắn (Luer Lock Tip). Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. Sử dụng được với máy bơm tiêm tự động Terumo. Dung tích 1cc | 120 | Cái
106 | Kim điện cơ đồng tâm dùng một lần, các cỡ | *Lõi ống bằng thép không gỉ. Tiệt trùng. Cỡ 26G/30G, dài 25mm/37mm, diện tích ghi 0.03mm2/ 0.07mm2, mũi vác 15° (độ). | 488 | Cái
107 | Kim Ống | *Kim ống tẩy rửa gồm: kim ống, nắp kim ống, nắp để đỡ. - Kim ống làm từ nhựa ABS - Nắp kim ống làm từ nhựa PP - Nắp đế đỡ được làm từ nhựa PE *Chiều dài ống kim : 28±1mm *Đóng gói từng bộ. Tiệt trùng. | 19019 | Cái
108 | Kim rửa tai | *Kim rửa tai nhựa dùng 1 lần. | 3513 | Cái
109 | Bút đánh dấu phòng thí nghiệm, đầu nhọn, màu xanh | *Bút đánh dấu phòng thí nghiệm, đầu nhọn, màu xanh | 50 | Cây
110 | Lọ nhựa 10ml loại nhỏ mắt | *Chất liệu nhựa chịu nhiệt 70 độ, màu trắng đục, dung tích 10 ml, có nắp nhựa vặn và nút đậy nhỏ giọt. | 2400 | Cái
111 | Túi bệnh phẩm nội soi 10 x 14cm | *Túi bệnh phẩm nội soi kích thước 10 x 14cm | 500 | Cái
112 | Túi chứa nước tiểu 100ml | *Chất liệu nhựa PVC, có khóa có dây. *Dung tích túi đến 100ml có dây treo, có van xả đáy | 1438 | Cái
113 | Túi đựng bệnh phẩm nội soi 7(±1) cm x 11(±1) cm | *Chất liệu màng PE trắng, 7(±1) cm x 11(±1) cm | 1000 | Cái
114 | Túi silo silicon các cỡ (4cm -10cm ) | *Túi silo silicon các cỡ (4cm -10cm ) | 10 | Cái
115 | Canulla thở oxy lưu lượng cao/ thấp tương thích với máy thở không xâm lấn (NIV) | *Phụ kiện tương thích với máy thở không xâm lấn (NIV) hoặc tương đương | 17 | Bộ
116 | Ống mở khí quản 1 nòng cho trẻ em các cỡ | *Ống mở khí quản trẻ em không bóng các số 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 tương đương với đường kính trong - ngoài: 2,5-3,6; 3,0-4,3; 3,5-5,0; 4,0-5,6; 4,5-6,3; 5,0-7,0; 5,5-7,6; 6,0-8,4 mm. *Ống PVC mềm, không chứa DEHP. *Tay cầm nòng dẫn hình vòng. *Hai bên dây đeo cổ tạo thành 1 góc 120 độ về phía đầu | 39 | Bộ
117 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng chèn các cỡ | *Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, không có cửa sổ, các cỡ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tương đương với đường kính trong, ngoài: 4,0-7,2; 5,0-8,6; 6,3-9,2; 7,3-10,4; 8,0-11,4; 9,0-12,5; 10,0-13,8 mm. *Chất liệu: nhựa polyurethane. *Bóng chèn áp lực thấp | 22 | Bộ
118 | Dây dẫn lưu (penrose) | *Sản xuất từ cao su thiên nhiên, đã tiệt trùng, sử dụng 01 lần. *Chiều dài 290 ± 10mm, chiều rộng 25 ± 1mm, chiều dày 01 lớp ≥ 0,15mm | 500 | Cái
119 | Ống thông tĩnh mạch trung tâm, 1 nòng 16 GA x 20cm | *Ống thông tĩnh mạch trung tâm một nòng (CVC) polyurethane có chất cản quang *Một bộ bao gồm: - 1 nòng Catheter: 16 Ga. (đường kính ngoài 1.8 mm) x 20 cm - Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu chiều dài .032" (0.81 mm) dia x 17-3/4" (45 cm) (Một đầu thẳng mềm –Đầu còn lại hình“J”) - Kim hướng dẫn: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW - Ống tiêm: 5 ml Luer-Slip - Kim nong da: 7 Fr. (2.3 mm) x 10.2 cm - Cánh cố định - Cánh di động có rãnh *Tốc độ dòng (16Ga) = 3400 ml/giờ (56.67 ml/phút), thể tích mồi 0.22ml *Trên catheter có đánh dấu vạch chia theo đơn vị xăng-ti-mét (cm) | 5 | Cái
120 | Ống thông (Catheter) trong chạy thận nhân tạo, loại 1 nòng các cỡ 8Fr, chiều dài 10cm, 15cm | *Catheter làm bằng polyurethane loại thẳng, latex free, vô trùng, 1 đường, cỡ 8F dài 10/15cm, kim 18G dài 7cm, 1 dây dẫn dài 60cm, 2 cây nong | 114 | Cái
121 | Ống thông Pezzer | *Kích cỡ: 16Fr - 36Fr, dài 38 – 40 cm *Bằng cao su tự nhiên, không có độc tính, không gây sốt, kích ứng khi đặt dẫn lưu trong cơ thể, đầu ống hình quả bí có 3 lỗ thông | 20 | Cái
122 | Nút đậy màng lọc thận | *Nút đậy quả lọc thận | 3600 | Cái
123 | Nẹp cổ cứng | *Nguyên liệu được làm từ mút EVA với các lỗ thông hơi tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng | 53 | Cái
124 | Nẹp cố định các cỡ | *Nẹp bó bột không dệt Polyester *Chất liệu: vải Polyester *Kích thước: 10 x 45 cm 10 x 85 cm 15 x 85 cm 15 x 85 cm | 100 | Cuộn
125 | Nẹp cổ mềm các cỡ | *Nẹp cổ mềm các cỡ *Chức năng: Cố định đốt sống cổ. *Chất liệu mút mềm, khóa Velcro, hệ thống dán xé ngoại nhập | 120 | Cái
126 | Nẹp nhôm ngón tay 3 chân | *Hợp kim nhôm đặc biệt dễ uốn cong nhưng chắc chắn khi cố định. *Lớp xốp mềm, thoáng khí | 100 | Cái
127 | Nẹp nhôm ngón tay 4 chân | *Gồm một miếng mousse T25 dày 5mm, một thanh nhôm dài 9cm, tấm mouse được dán trực tiếp lên thanh nhôm. Nẹp nhôm ngón tay được dùng trong gãy xương đốt ngón tay | 2 | Cái
128 | Đai Zimmer từ 1-6 | *Chất liệu vải tổng hợp, có khung bằng thép giúp gia cố độ cứng. *Có các nút thắt giúp cố định xương cẳng chân. *Hỗ trợ cho các trường hợp bị gãy chân, bong gân, xoắn cơ, rách cơ, tai nạn | 359 | Cái
129 | Đai xương đòn từ 1 đến 9 | *Đai xương đòn từ 1 đến 9 *Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số | 236 | Cái
130 | Đinh elastic cho nhi các cỡ | *Đinh nội tủy dẻo sử dụng cho nhi, đường kính 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm. Chiều dài 500mm. *Chất liệu thép không gỉ | 188 | Cái
131 | Đinh kirschner các cỡ | *Đường kính từ 1,0 đến 3,5mm, dài từ 150 đến 400mm. Chất liệu thép không gỉ, có 2 đầu nhọn. | 2400 | Cái
132 | Đinh rush đường kính các cỡ | *Đường kính từ 2,4 đến 6,0mm, dài từ 40 đến 440mm. Chất liệu thép không gỉ | 531 | Cái
133 | Bao đếm gạc phẫu thuật | *Bảng đếm gạc phẫu thuật kích thước 25 x 80cm, được làm từ PE nguyên sinh hoặc giấy. | 54 | Cái
134 | Bao trùm kính hiển vi 170cm x 250cm | *Bao trùm kính hiển vi, kích thước 170cmx250cm. Chất liệu: màng PE trong suốt. *Tiệt trùng bằng khí EO. | 364 | Cái
135 | Tay dao cắt đốt dùng một lần | *Tay dao cắt đốt kết nối vào máy cắt đốt là loại 3 chấu chuẩn. *Thân có 2 nút bấm: Cut – Coag có 2 màu phân biệt. *Lưỡi dao bằng thép không rỉ dài 70mm cố định bằng khóa lục giác. *Dây đốt dài ≥ 3m/ 5m. *Đường kính thân dao Ø2,38mm. | 700 | Cái
136 | Bàn chải phẫu thuật | *Bàn chải bằng nhựa PVC. *Trên thân bàn chải có hàng chổi nhỏ để cọ móng tay. *Dưới thân bàn chải có hàng chổi mềm mại để rửa tay. *Có thể sử dụng nhiều lần | 178 | Cái
137 | Ống mao quản hematocrite | *Sử dụng cho việc lấy máu tĩnh mạch để xét nghiệm | 78810 | Ống
138 | Nắp sữa y tế | *Nắp sữa y tế | 33851 | Cái
139 | Tấm chống giọt bắn | *Tấm nhựa PVC dùng đeo che mặt, ngăn chặn vi khuẩn trong giọt bắn. | 1175 | Cái
140 | Túi chườm nóng | *Túi chườm nóng giữ nhiệt, bằng cao su. *Thể tích: 500cc, 1000cc, 1500cc, 2000cc | 18 | Cái
141 | Túi dự trữ oxy loại lớn | *Túi chứa oxy dùng thay thế trong bóp bóng giúp thở, loại 2500ml | 14 | Cái
142 | Túi dự trữ oxy loại nhỏ | *Túi chứa oxy dùng một lần, thể tích 600ml | 200 | Cái
143 | Tube 5ml vô trùng dùng ly tâm dịch não tủy | *Tube 5ml vô trùng dùng ly tâm dịch não tủy *Màu trong có thể soi được độ đục | 11744 | Cái
144 | Anti A | *Thuốc thử nhóm máu anti A | 600 | Lọ
145 | Anti AB | *Thuốc thử nhóm máu anti AB | 500 | Lọ
146 | Anti B | *Thuốc thử nhóm máu anti B | 600 | Lọ
147 | Anti D | *Thuốc thử nhóm máu anti D | 375 | Lọ
148 | Pipet pasteur thủy tinh 230mm không tiệt trùng | *Dùng để hút mẫu. Chất liệu: Thủy tinh sodalime, độ bền cao giảm nguy cơ vỡ khi sử dụng với quả bóp PVC. *Chiều dài: 230mm. Độ dày thành pipette: 0,6mm. *Không tiệt trùng | 6000 | Cái
149 | Kháng thể đơn dòng Calretinin dòng DAK-Calret 1 dạng cô đặc | *Kháng thể đơn dòng Calretinin dòng DAK-Calret 1 dạng cô đặc, tối thiểu 1ml. *Được cung cấp ở dạng lỏng khi nuôi cấy tế bào với 0,05 mmol/L Tris/HCL, pH 7,2 và có chứa 15 mmol/L NaN3 | 2 | Lọ
150 | Chỉ thép cố định hàm mặt | *Chỉ thép cố định hàm mặt | 2 | Cuộn